РОССИЯ

ПО «ТЕПЛОПРИБОР»

МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ

С СИЛЬФОННЫМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ

МТП-60С1-М1

Руководство по эксплуатации

АКИ 2.832.025  РЭ

2008

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1  Хранение манометров должно соответствовать условиям хранения 4 по

ГОСТ 15150.

9.2 Условия транспортирования манометров в заводской упаковке должны соответствовать условиям хранения 6 по ГОСТ 15150.

Манометры должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Транспортирование самолетом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

10

1  НАЗНАЧЕНИЕ

1.1  Манометры МТП-60С1-М1 ( в дальнейшем - манометры) показывающие с сильфонным разделителем предназначены для непрерывного измерения избыто-

чного давления неагрессивных сред (в том числе масла и топлива) в дизельных установках.

1.2  По устойчивости к климатическим воздействиям манометры соответст-

вуют исполнению В категории размещения 3 по ГОСТ 15150 (но для работы

при температуре от минус 60 до плюс 60 °С).

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1  Верхний предел измерений – 0,25; 1,6 МПа.

2.2  Класс точности манометров - 1,5; 2,5.*

2.3  Предел допускаемой основной погрешности показаний, выраженный в процентах от верхнего предела измерений, должен быть:

± 1,5 - для класса точности 1,5;

± 2,5 - для класса точности 2,5.

2.4 Изменение показаний манометров (Δ), выраженное в процентах от верхне-

го предела измерений, от изменения температуры окружающего воздуха не должно превышать значений, определяемых по формуле:

Δ = ±Кт×ΔТ,

где Кт - температурный коэффициент не более 0,06%/°С - класса точности

1,5, и не более 0,1 %/°С - для манометров класса точности 2,5;

ΔТ - абсолютное значение разности температур, определяемое по формуле:

ΔТ = (Т2-Т1),

где Т1 - температура окружающего воздуха, равная (20±5) °С;

Т2 - любое значение температуры от минус 60 до плюс 60 °С.

2.5  Манометры должны быть устойчивы к воздействию относительной влаж-

ности окружающего воздуха до 98% при температуре 35 °С.

2.6  Манометры работоспособны при длительных наклонах корпуса в любом направлении до 45°.

2.7  Манометры работоспособны в условиях качки в любом направлении

до 45° периодом 7-19 с.

2.8  Манометры выдерживают перегрузку в течение 15 мин избыточным давлением 2 МПа.

2.9  По защите от проникновения твердых частиц пыли и воды манометры соответствуют исполнению JР53 по ГОСТ 14254.

2.10  Манометры устойчивы к воздействию плесневых грибов ГОСТ 9.048.

2.11  Манометры устойчивы к воздействию соляного (морского) тумана.

2.12  Манометры устойчивы и прочны к воздействию синусоидальной вибра-

ции по группе исполнения N 4 ГОСТ 12997, но в диапазоне частот от 5

до 100 Гц.

*Для неизменяющегося во времени давления.

3

2.13  Приемник манометров виброустойчив при ускорении 40 м/с2, указатель при ускорении 15 м/с2, в диапазоне частот от 5 до 100 Гц. Амплитуда колебаний не более 2,5 мм.

2.14 Манометры в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 12997-84 выдерживают:

- воздействие температур от минус 50 до плюс 50 °С;

- воздействие относительной влажности (95±3)% при температуре 35 °С;

- удары с ускорением 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс или 1000 ударов.

2.15  Заполнитель дистанционной системы манометров - специальная жидкость Т-I (или ТС-I) ГОСТ 10227-86.

2.16  Длина дистанционного капилляра  1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10; 12м.

2.17  Резьба присоединительного штуцера М12х1,5-6Н/6 д.

2.18  Масса манометров не более 0,85 кг.

3  УСТРОЙСТВО И РАБОТА МАНОМЕТРОВ

3.1  Принцип действия манометров основан на измерении давления по величине упругой деформации одновитковой трубчатой пружины.

3.2  Основными конструктивными элементами манометров являются (рисунок 1): узел держателя с манометрической пружиной (1), трибко-секторный механизм (5), собранный в корпусе (6), и узел дистанционной передачи, состоящий из узла сильфона (9), собранного в корпусе (8) приемника и капилляра (4), защищенного оболочкой, предохраняющей его от механических повреждений.

3.3  Один конец манометрической пружины жестко закреплен в держателе (3). Второй конец свободен и тягой (11) соединен с трибко-секторным механизмом. На ось трибки трибко-секторного механизма насажена показывающая стрелка (13). Показания манометров снимаются по шкале циферблата (12).

3.4 Пылеводозащищенность корпусов указателей манометров обеспечивается кольцом (7) и прокладкой (2).

3.5  Герметичность корпуса приемника обеспечивается прокладкой (10).

3.6  Давление измеряемой среды, действуя на узел сильфона, передается по внутреннему каналу дистанционного капилляра в манометрическую пружину, вызывая перемещение ее свободного конца, которое с помощью трибко-секторного механизма передается на стрелку манометра.

4

7  ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

7.1  Проверка технического состояния производится с целью установления пригодности манометров для использования по прямому назначению после истече-

ния гарантийного срока работы.

7.2  Манометры должны подвергаться:

-  первичной поверке - при выпуске в обращение после ремонта и регулировки;

-  периодической поверке при эксплуатации и хранении - 1 раз в год;

-  внеочередной и инспекционной поверке - в случаях, предусмотренных

правилами по метрологии ПР 50.2.002-94.

7.3  Методы и условия поверки должны соответствовать МИ 2124-90

8  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности и внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Стрелка манометра стоит неподвижно как при спаде давления, так и при его повышении | Засорился канал штуцера или корпуса приемника | Демонтировать приемник с объекта, прочистить канал штуцера и корпуса, промыть каналы бензином, протереть ветошью и продуть сжатым воздухом, произвести монтаж приемника |
| Стрелка не устанавливается на нулевую отметку при отсутствии давления в системе | Лопнула манометрическая пружина Чувствительный элемент перегружен большим избыточным давлением | Заменить манометр Заменить манометр |
| Манометр не держит давление | Негерметичность крепления приемника к объекту | Демонтировать приемник, заменить прокладки, произвести монтаж приемника |

9

1 - объект измерения; 2 - система дистанционная; 3 - хомутик; 4 - приемник

Рисунок 3- Монтаж дистанционной системы

4.3.5  Монтаж дистанционной системы следует вести согласно схеме, указанной на рисунке 3.

5  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 После окончания монтажа необходимо проверить места соединений приемника на герметичность. После обеспечения герметичности системы произвести контровки приемника через отверстие А в штуцере (рисунки 2, 3).

6  ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1  В процессе работы манометры не должны подвергаться перегрузке, т. е. измеряемое давление не должно быть выше предела измерения.

6.2  Подача давления, а также снятие его должны производиться плавно, без резких колебаний. Скорость изменения измеряемого давления не должна превышать 5% от верхнего предела измерений в секунду.

6.3  Необходимо следить за герметичностью соединений в месте установки приемника, в случае необходимости сменить прокладку.

6.4  Стекло, закрывающее отсчетное устройство манометров, в случае загрязнения следует протирать мягкой фланелевой тряпкой.

8

1 – пружина; 2 – прокладка; 3 – держатель; 4 – капилляр дистанционный;

5 – механизм; 6 – корпус; 7-кольцо пружинное; 8 – корпус приемника;

9 – узел сильфона; 10 – прокладка; 11 – тяга; 12 – циферблат; 13 – стрелка.

Рисунок 1-Конструкция манометра

5

4  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

4.1  Распаковка.

4.1.1  При получении ящика с манометрами необходимо установить сохранность тары.

4.1.2  В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

Распаковывать ящики рекомендуется в следующей последовательности:

- осторожно открыть крышку ящика (на крышке имеется надпись «Верх»);

-  освободить манометры от упаковочного материала и протереть сухой тряпкой;

- проверить наличие принадлежностей в соответствии с разделом «Комплектность» паспорта АКИ 2.832.025 ПС.

4.1.3  Все дефекты, обнаруженные во время распаковки, отмечаются в акте. Акт направляется в организацию, поставившую манометры.

4.2  Выбор места установки.

4.2.1  При выборе места установки манометров необходимо соблюдать следующие условия:

- место установки должно быть выбрано так, чтобы наблюдения за его показаниями не были затруднены;

- шкала манометров должна быть хорошо видимой с рабочего места;

-  манометры не должны находиться вблизи каких-либо нагревательных или охлаждающих устройств во избежание дополнительной температурной погрешности;

- окружающая манометры среда не должна содержать примесей агрессивных газов и паров;

- условия вибрации в месте установки манометров не должны отличаться от условий, оговоренных в разделе «Технические данные».

4.3  Монтаж.

4.3.1  Монтаж манометров начинать с установки корпуса манометров на приборном щите, а затем присоединить приемник к объекту.

4.3.2  Разметка отверстий на приборном щите для установки манометров

МТП-60С1-М1 дана на рисунке 2.

4.3.3  Дистанционную систему передачи следует прокладывать в наиболее безопасных от повреждений местах.

4.3.4  Категорически запрещается изгибать дистанционный капилляр системы радиусом менее 50 мм и перекручивать его.

6

В – разметка отверстий для крепления;

1 – винт, шайбы; 2 – прокладка АКИ 8.683.006; 3 – прокладка АКИ 8.683.007;

4-штуцер АКИ 8.652.013;

Рисунок 2

7